赣州市中心血站凝胶成像系统等项目采购

咨询公告

一、咨询内容

| 咨询项目 | 基本要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 8道移液器 | 1.全量程段4位数字显示。 2.具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致。 3.可完全实现单手操作，只需拇指就可轻松准确的设定移液体积。 4.具有易校准技术，无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。 5.指拖部位具有透明窗，内部高性能塑料垫片可用于做标记。 6.多道移液器下半支可360°旋转，方便在不同角度和位置进行精准移液。 7.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全。 8.一套包含0.5-10µL、10-100µL、20-200µL规格各一支。 | 2套 |
| 单道移液器 | 1.全量程段4位数字显示。 2.具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致。 3.可完全实现单手操作，只需拇指就可轻松准确的设定移液体积。 4.具有易校准技术，无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。 5.指拖部位具有透明窗，内部高性能塑料垫片可用于做标记。 6.无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁。 7.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全。 8.一套包含0.5-10µL、10-100µL、20-200µL、100-1000µL规格各一支。 | 2套 |
| 琼脂糖电泳仪 | - 配置：电泳仪电源、电泳槽、凝胶托盘、制胶盒。 2.定时范围：1分钟～99小时 59分钟。 3.伏时范围：1～99999V-hr/增量1V-hr。 4.输出插孔：≥4组。 5.可同时显示预设值和实际输出值。 6.凝胶板规格：大胶120×120mm；宽胶60×120mm ；长胶 120×60mm；小胶 60×60mm。 7.试样格：可用排枪加样。 | 1台 |
| 精密天平 | 1.读数精度：≤1mg。 2.重复性：≤1mg 。 3.线性：≤1.5mg。 4.工作温度范围：5-40℃。 5.称量范围：0-320g。 | 1台 |
| 迷你离心机 | 1. 转速;≧6000rpm/min，离心力：≧2000g。 2.开盖即关，并且有制动装置，保证转子迅速停转。 3.转子：2*0.2ml*8 联管；6*1.5ml;转子可更换。 4.静音运行。 | 2台 |
| 凝胶成像系统 | - 配置：含主机、电脑（可内置或外接）、分析软件、样品盘。 2..具备成像功能:荧光样品如EB染色的 DNA 凝胶。 3.一键免染成像功能，应便可快速成像观察凝胶内条带情况。 4.摄像头:≥630万像素，获得更高的成像质量。 5.智能托盘技术:系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置。 6.操作软件:内置操作界面、具备预校准自动对焦等功能，操作更简便、减少人为操作误差。 7.分析软件:免费中/英文分析软件，可任意拷贝安装在不同电脑，可免费升级，对系统进行自动控制，包括采集、优化、分析图像及报告输出。 | 1套 |
| 生物安全柜 | 1．分类：B2型,100%外排 2．外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm 3．内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 4．台面距离地面高度：≥750mm,所需尺寸可根据要求订制修改 5．风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s 6．系统排风总量：≥1270 m³/h 7．额定功率：≥1800W（包含操作区插座负载500W） 8．过滤效率:对0.12μm颗粒过滤效率≥99.999% 9．使用人数：2人 | 1台 |
| 梯度PCR仪 | 1.反应模块：0.2ml×96 孔反应模块，适合96孔板、8联管、单管等，具备防蒸发功能，消除边缘蒸发现象，保证实验结果的准确性和重复性，保证仪器通量。 2.使用标准耗材。 3.最大变温速率: ≥4度/秒。 4.温度准确性、均一性：≤±0.3 度。 5.温度范围:3-95℃。 6.不少于6列温度梯度设计，可一次优化不少于6个温度点。 7.控温梯度实现方式：具有不少于线性温度梯度和随机温度梯度两种设置模式。 8.热盖处理模式：热盖高度可调，适合不同规划的耗材。 | 1台 |
| 旋涡振荡器 | 1.振动与旋涡混和方式： 可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合。采用点动/连续运转混合方式。 2.适合各种试管与容器。 3.稳定性：足够重量的整体金属外壳，橡胶底脚，适合各种混合的稳定的操作平台。 4.转速：0-3000 rpm。 | 2台 |
| 医用低温箱 | 1.有效容积：500-600L。 2.样式：立式，上下双门。 3.温度范围：-20～-40℃；温控方式：电脑控温；制冷方式：风冷。 4.内部结构：含多个层架便于存放物品。 5.箱体自带锁，箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 6.完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。 | 2台 |
| 医用冷藏箱 | 1.有效容积：500-600L。 2.温度范围：2～8℃；温控方式：电脑控温；制冷方式：风冷。 3.内部结构：含多个层架便于存放物品。 4.箱体自带锁,带LED照明，箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 5.完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。 | 2台 |
| 核酸电泳凝胶成像系统 | - 仪器为一体化设计，功能包含琼脂糖凝胶电泳和凝胶成像分析。 - 预制胶板，无需制作，可以直接使用，预制凝胶孔数：96/48孔。 - 加样后直接电泳，电泳过程中可实时查看电泳进度，随时进行凝胶拍照。 - 图片可编辑，可通过无线传输。 - 相机为高分辨率，可获得高成像质量。 申请购置理由及主要用途： 用于DNA分离及成像分析。 | 1台 |